## Rekapitulace dodávky
REKAPITULACE DODÁVKY
| Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH
Nabídková cena za vybavení ORDINACE 1 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za vybavení ORDINACE 2 | 0 | 0 | 0
Ostatní vybavení | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena | 0 | 0 | 0

## ORDINACE 1 - pravá
VYBAVENÍ ORDINACE 1
Dodavatel vyplňuje pouze žlutě označené buňky.
Název položky | ks | Přesné obchodní označení výrobku | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH
Stomatologické křeslo | 1
Dvoukloubová opěrka hlavy
Nožní ovládání polohy křesla včetně předvolených pozic soupravy a ovládání funkcí instrumentů
Minimální hodnota pro max. zatížení 180 kg
Možnost uložení min. 4 poloh křesla včetně Trendelenburgovy polohy
Držák pro uchycení světla
Držák pro uchycení intraorálního rentgenu na stomatologické soupravě
Barevný Full HD monitor s uhlopříčkou min 17 palců včetně držáku pro umístění na soupravu
Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a prostřednictvím elektronického nožního ovládání
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení polstru křesla dle katalogu výrobce
Pracovní jednotka lékaře | 1
Horní vedení hadic nástrojů, pracovní délka bičů nástrojů min. 90 cm
Dotykový display s ovládáním minimálně polohy křesla, instrumentů, plivátka, pohárku, osvětlení a s možností programového připojení k PC (úprava snímků přímo na stomatologické soupravě)
Min. 5 obsazených pracovních pozic (včetně nástrojů):
bezuhlíkový LED světelný mikromotor, rozsah otáček 100 - 40.000 ot./min. | 2
vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s násadcem | 1
třífunkční pistole (voda, vzduch, sprej) | 1
ultrazvukový, LED světelný odstraňovač zubního kamene | 1
Vybavení jednotky potřebné pro připojení/použití elektronického apexlokátoru
Rozhraní USB
Držák s odkládacím tácem vč. silikonové podložky
Asistenční jednotka | 1
Výškově nastavitelné rameno s pracovní jednotkou asistenta se 4 držáky nástrojů
Min. 2 obsazené pracovní pozice (včetně nástrojů):
Odsávačka slin | 1
Sprejová savka | 1
Ovládací panel s ovládáním minimálně polohy křesla, plivátka, pohárku a osvětlení
Vodní jednotka | 1
Připojení na běžný vodovodní řád s možností samozásobování vodou
Integrované hygienické centrum pro plně automatickou dezinfekci vnitřních vodních a sacích cest, včetně automatického dávkování hygienického přípravku
Integrované čistící adaptéry pro nástroje vedoucí vodu a sací hadice
Automatický proplach vodních cest
Ohřívač vody do pohárku pro pacienta a pro instrumenty
Mokré sání (VSA), podrobněji viz Ostatní vybavení
Operační světlo | 1
LED světlo s min. rozsahem intenzity 5 000 až 40 000 lux
Kompozitní režim
Bezdotykové ovládání s možností nastavení ovládací vzdálenosti bezdotykového snímače
Nastavení jasu svítidla, min. 5 stupňů
Nastavení teploty barvy svítidla v min. rozsahu 4 000 až 6 000 K
Židle lékaře | 1 | ---
Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky a kruhem
Nastavitelná výška sedáku ovládaná nožním spínačem
Ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku
Koženkový potah
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení polstru židle dle katalogu výrobce
Židle asistenta | 1 | ---
Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky a kruhem
Nastavitelná výška sedáku
Koženkový potah
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení polstru židle dle katalogu výrobce
Intraorální rentgen umístěný na soupravě | 1
Ohnisko max. 0,7 mm
Volitelné napětí 60 kV a 70 kV
Doba expozice v min. rozsahu 0,02 - 3,02 s
Možnost použití klasické i digitální snímkovací techniky
Digitalizace obrazu | 1
Intraorální senzor pro přímou digitalizaci s možností Wi-Fi připojení pro bezdrátový přenos snímků
Velikost pixelu min. 15 μm
Měřitelné rozlišení min. 20 lp/mm
Vyměnitelný kabel
Software pro diagnostiku intraorálního senzoru musí být kompatibilní se softwarem panoramatického rentgenu
Polymerační lampa | 1
Technologie LED
Bezdrátové provedení
Intenzita světla v rozsahu min. 1250-2000 mW/cm2 (širší rozsah oběma směry je přípustný)
Indikátor intenzity světla
Světlovod sterilizovatelný v autoklávu
Min. příslušenství: nabíjecí stanice, napájecí adaptér, stínítko, ochranné návleky
Cena celkem za ORDINACE 1 |  | --- | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Cena na řádku Stomatologické křeslo zahrnuje cenu křesla, Pracovní jednotky lékaře, Asistenční jednotky a Vodní jednotky
Přesné obchodní označení výrobku je nezbytně nutné k posouzení splnění technických parametrů stanovených zadavatelem a stane se podkladem pro protokolární převzetí dodávky.

## ORDINACE 2 - hybridní
VYBAVENÍ ORDINACE 2
Dodavatel vyplňuje pouze žlutě označené buňky.
Název položky | ks | Přesné obchodní označení výrobku | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH
Zubní souprava s přizpůsobením ošetřovací polohy pro lékaře praváka i leváka bez nutnosti montáže, tzv. za provozu
Stomatologické křeslo | 1
Dvoukloubová opěrka hlavy
Nožní ovládání polohy křesla včetně předvolených pozic soupravy a ovládání funkcí instrumentů
Minimální hodnota pro max. zatížení 180 kg
Možnost uložení min. 4 poloh křesla včetně Trendelenburgovy polohy
Barevný Full HD monitor s uhlopříčkou min 17 palců včetně držáku pro umístění na soupravu
Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a prostřednictvím elektronického nožního ovládání
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení polstru kresla dle katalogu výrobce
Pracovní jednotka lékaře | 1
Horní vedení hadic nástrojů, pracovní délka bičů nástrojů min. 90 cm
Dotykový display s ovládáním minimálně polohy křesla, instrumentů, plivátka, pohárku, osvětlení a s možností programového připojení k PC (úprava snímků přímo na stomatologické soupravě)
Min. 5 obsazených pracovních pozic (včetně nástrojů):
bezuhlíkový LED světelný mikromotor, rozsah otáček 100 - 40.000 ot./min. | 2
vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s násadcem | 1
třífunkční pistole (voda, vzduch, sprej) | 1
ultrayvukový, LED světelný odstraňovač zubního kamene | 1
Vybavení jednotky potřebné pro připojení/použití elektronického apexlokátoru
Rozhraní USB
Držák s odkládacím tácem vč. silikonové podložky
Asistenční jednotka | 1
Výškově nastavitelné rameno s pracovní jednotkou asistenta se 4 držáky nástrojů
Min. 2 obsazené pracovní pozice (včetně nástrojů):
Odsávačka slin | 1
Sprejová savka | 1
Ovládací panel s ovládáním minimálně polohy křesla, plivátka, pohárku a osvětlení
Vodní jednotka | 1
Připojení na běžný vodovodní řád s možností samozásobování vodou
Integrované hygienické centrum pro plně automatickou dezinfekci vnitřních vodních a sacích cest, včetně automatického dávkování hygienického přípravku
Integrované čistící adaptéry pro nástroje vedoucí vodu a sací hadice
Automatický proplach vodních cest
Ohřívač vody do pohárku pro pacienta a pro instrumenty
Mokré sání (VSA), podrobněji viz Ostatní vybavení
Operační světlo umístěné mimo soupravu | 1
LED světlo s min. rozsahem intezity 5 000 až 40 000 lux
Kompozitní režim
Bezdotykové ovládání s možností nastavení ovládací vzdálenosti bezdotykového snímače
Nastavení jasu svítidla , min. 5 stupňů
Nastavení teploty barvy svítidla v min. rozsahu 4 000 až 6 000 K
Židle lékaře | 1 | ---
Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky a kruhem
Nastavitelná výška sedáku ovládaná nožním spínačem
Ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku
Koženkový potah
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení polstru židle dle katalogu výrobce
Židle asistenta | 1 | ---
Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky a kruhem
Nastavitelná výška sedáku
Koženkový potah
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení polstru židle dle katalogu výrobce
Intraorální rentgen umístěný mimo soupravu vč. přímé digitalizace | 1
Ohnisko max. 0,7 mm
Volitelné napětí 60 kV a 70 kV
Doba expozice v min. rozsahu 0,02 - 3,02 s
Možnost použití klasické i digitální snímkovací techniky
Digitalizace obrazu | 1
Intraorální senzor pro přímou digitalizaci s možností Wi-Fi připojení pro bezdrátový přenos snímků
Velikost pixelu min. 15 μm
Měřitelné rozlišení min. 20 lp/mm
Vyměnitelný kabel
Software pro diagnostiku intraorálního senzoru musí být kompatibilní se softwarem panoramatického rentgenu
Polymerační lampa | 1
Technologie LED
Bezdrátové provedení
Intenzita světla v rozsahu min. 1250-2000 mW/cm2 (širší rozsah oběma směry je přípustný)
Indikátor intenzity světla
Světlovod sterilizovatelnýv autoklávu
Min. příslušenství: nabíjecí stanice, napájecí adaptér, stínítko, ochranné návleky
Cena celkem za ORDINACE 2 |  | --- | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Cena na řádku Stomatologické křeslo zahrnuje cenu křesla, Pracovní jednotky lékaře, Asistenční jednotky a Vodní jednotky
Přesné obchodní označení výrobku je nezbytně nutné k posouzení splnění technických parametrů stanovených zadavatelem a stane se podkladem pro protokolární převzetí dodávky.

## Ostatní vybavení
OSTATNÍ VYBAVENÍ ORDINACÍ
Dodavatel vyplňuje pouze žlutě označené buňky.
Výrobek | Přesné obchodní označení výrobku | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH
Panoramatický rentgen
5-ti bodový systém uchycení pacienta
Upravitelná výška přístroje podle výšky místnosti
Režimy snímání min.: dospělé OPG, dětské OPG, TMJ, bitewing
Možnost dodatečného napojení CEPH ramene, 3D senzoru a kefalo senzoru
Software pro diagnostiku panoramatického rentgenu musí být kompatibilní se softwarem intraorálního senzoru
Přístroj pro automatické čištění a mazání násadců
Plně automatický proces tepelné dezinfekce, čistění a mazání
Kapacita min. 6 násadců
Sací jednotka mokré sání
Kapacita sací jednotky min. 3 pracoviště a zároveň 2 souběžně
Min. sací výkon 2 000l/min.
Odlučovač amalgámu s magnetickým čidlem hladiny amalgámu
Záruka 5 let
Autokláv
Min. objem komory 25 l
Nabídka min. jednoho ECO programu (úspora el. energie)
Možnost připojení USB disku a automatický záznam cyklu
Výstup pro připojení tiskárny nebo PC
Přímé připojení na rozvod vody a odpadu v rámci ordinace
Demineralizátor vody
Horkovzdušný sterilizátor
Využitelný objem nerezové komory min. 55 l
Zobrazení informací o průběhu procesu na displaji
Možnost připojení USB - export dat
Výstup pro připojení tiskárny nebo PC
Kompresor
Bezolejový kompresor s kapacitou min. 3 pracoviště
Velikost tlakové nádoby min. 110 l
Membránový sušič vzduchu
Cena celkem za Ostatní vybavení | --- | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Ostatní vybavení bude dodáno vždy v počtu jednoho kusu.
Přesné obchodní označení výrobku je nezbytně nutné k posouzení splnění technických parametrů stanovených zadavatelem a stane se podkladem pro protokolární převzetí dodávky.